Общества с ограниченной ответственностью  «Авинрус»

220069 г.Минск пр-т Дзержинского 15  пом.862

Почтовый адрес: 220069, г.Минск, пр-т. Дзержинского 15  пом.862

УНП 193633349

BY34ALFA30122C26670010270000     ALFABY2X в   ЗАО   Альфа-Банк   бел.руб.

Адрес банка: г . Минск ул. Сурганова 43-47 .БИК . ALFABY2X.

Эл. адрес.  avinrus22@mail.ru

Сайт:AVİNRUS.BY

Тел +375296855592

# ПРОБООТБОРНИК G2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

2

НАЗНАЧЕНИЕ											4

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА									4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ									4

ТЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								4

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ							4

ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ									5

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 								8

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА 									9

БЛОК УПРАВЛЕНИЕ 										10

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ 									10

ФУНКЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 								13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ								14

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ					14

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ								15

Рис. 1 Части пробоотборника

Пробоотборник состоит из следующих основных частей:

1 Стержень для взятия проб

2 Телескопическая стрела

3 Коромысло

4 Головная мачта

5 Опора корпуса

6 Гидравлический блок

7 Воздуходувка

8 Бетонная опора

Рис. 2- Схема технологического процесса

# НАЗНАЧЕНИЕ:

Автоматический пробоотборник зерна G2, предназначен для механизированного отбора проб зерна на элеваторах из открытых кузовов автомобилей на анализ.

# ОСОБЕННОСТИ ПРОБООТБОРНИКА:

- Система пробоотборника работает со всеми видами сырья одновременно, такими как пшеница, ячмень, кукуруза, рис,соевый боб, семена подсолнечника, подсолнечные гранулы, образцы чечевицы и нута, соевый и подсолнечный шрот, рапсовое семя и кукурузная клейковина.

- Благодаря установленной системе, автоматически или при помощи дистанционного управления, вакуумом возможно получение образцов продукта с любой глубины на грузовиках и других транспортных средствах.

- Взятый образец, через трубопровод доставляется в нужную точку.

- Система управляется дистанционным управлением.

- Вакуум осуществляется при помощи пылесоса мощностью в3 кВт. Используется вентилятор с низкой мощностью вакуума.

- Благодаря используемой гидросистеме, создается бесконечная сила, что делает возможным проникновение на любую глубину продукта.

- Пробоотборник не предназначен для порошковых продуктов, таких как: мука, рыбная, костная, мясная мука и т.д.

# СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Внутренняя проводка

- Предохранители

- Рама для бетонного основания

- Приемная камера

- Стержень для взятия проб 220 см

- Блок управления с несколькими кабелями и штекером

- Гидравлический блок

- Воздуходувка (вентилятор)

- Пластиковые трубки

- Электрическая панель

- Кабельно-проводниковая продукция и шланги, согласно местных условий установки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗЦА

а. Силовая цепь

b) Моторная цепь

c) PLC Входы и выходы

d) Выходы клапана

e) Схема терминала

f) Схема тройной системы

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Высота несущей колонки | 400 cm |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон телескопического рычага | 240-400 cm |
| Диапазон работы телескопической руки вверх-вниз | 0 cm - 900 cm |
| Горизонтальное вращение | 240o |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

| Двигатель | 3 kw |
| --- | --- |
| Количество поршней | 4 (Вверх-вниз,поворот вправо-влево,удлинение-втягивание) |
| Давление насоса | 0-60 bar |
| Оборудование контроля скорости | С помощью клапанов управления потоком |
| Защита от превышения давления | С помощью клапана сброса давления |

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА:

| Тип насоса | Воздуходувка |
| --- | --- |
| Воздушный поток | 400 m3/hr. |
| Рабочее давление | 700 mbar |
| Рабочий вакуум | 550 mbar |
| Погрузочная мощность | 6 т / ч, 50 м расстояние |
| Рабочее напряжение | 380 V |
| Рабочее rpm | 2850 |

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ:

| Оборудование управления | Telemechanique PLC |
| --- | --- |
| Пользовательский интерфейс | Пульт дистанционного управления, кнопки панели управления. |
| Расстояние дистанционного управления | 5 м |
| Безопасность | Предохранитель, Кнопки аварийной остановки, Контролируемая система безопасности PLC |

ШЛАНГ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И ЗЕРНА: 2 шт.

- 1-й обеспечивает циркуляцию воздуха, 2-й - доставку образца.

- Материал: ПВХ со спиральным армированием.

- Внешний диаметр шланга - 50 мм, внутренний - 38 мм. Толщина - 5 мм.

- Длина: длина шланга должна быть в три раза больше, чем расстояние между пробоотборником и приемной кабиной в лаборатории (копирует маршрут прокладки шланга, с учетом запасов на повороты и необходимые изгибы).

ПРИЕМНАЯ КАМЕРА:

Параметры: 25х25х70 см

Объем: 8 кг

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ:

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, СТАНДАРТ: 		3x230 Volt, 380 Watt

ФАЗЫ: 							3 фазы / NE / PE

ЧАСТОТА: 							50/60 Гц

ДИАПАЗОН ОКРУЖАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУР: 	-40 ºС…+50 ºС

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: 					20 – 80 %

РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОБООТБОРНИКА G2

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ:

Монтаж и ввод в эксплуатацию осуществляется специалистом фирмы. Для установки пробоотборника необходимо проведение минимальных строительных работ, в соответствии с предоставляемыми чертежами: заливка фундамента с рамой крепления, входящей в комплект поставки.

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОБООТБОРНИК?

- Высота фундамента под анкера должна быть равна 70-ти см от плоскости весовой платформы.

- Длина свободного пространства между платформой и весами должна составлять 150 см. Препятствиями могут быть здания, желоба и т.п.

- Возле мостовых весов длиной 16– 18 метров, за 6-7 метров до конца весов.

Для оценки правильности размещения пробоотборника рекомендуется представить изготовителю проекционный план с различными видами, а также фотографии площадки, лаборатории,где будут установлены собственно пробоотборник и его составляющие.

# ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Устройство позволяет автоматизировать процесс отбора образцов и доставку репрезентативной пробы в лабораторию для проведения анализа качества зерна. Транспорт с зерном устанавливается в зону действия пробоотборника. Управление осуществляется дистанционно, с помощью ручного пульта, по командам которого щуп пробоотборника погружается в насыпь, забирает определенное его количество и отправляет эту пробу в емкость (циклобюро), расположенную в лаборатории.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации

  - При монтаже и эксплуатации пробоотборника необходимо руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации и другими нормативными документами, действующими на предприятии, эксплуатирующем пробоотборник.

  - К монтажу и эксплуатации пробоотборника должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

  - Опорная рама поставляется фирмой Erkaya и отправляется одновременно с Пробоотборником и его аксессуарами. Перед тем как происходит фактическая установка, строится бетонный фундамент в соответствии с проектом, поставляемым производителем.

  - Опорная рама пломбируется в бетон. По истечении некоторого времени, когда бетон высохнет достаточно, (для этого требуется 5-7 дней) пробоотборник может быть установлен на бетонном основании.

  - Необходимые отверстия должны быть сделаны в стене, потолке или полу здания для подключения шланга и электрических кабелей для подключения блока управления и Пробоотборника.

  - Напряжение питания должно быть 220-240V

  - Необходимое количество электрических кабелей, конвейерного шланга и проводов поставляется фирмой Erkaya, в зависимости от расстояния транспортировки между Пробоотборником, Гидравлическим блоком и Приемной камерой.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

# ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК

ФУНКЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка «Аварийная остановка»: поворот вправо запускает устройство. Если нажать на кнопку, пробоотборник прекращает работу.

2. Джойстик: управляет рукавом пробоотборника и вращает его вправо-влево и назад-вперед

3. Кнопки ВВЕРХ-ВНИЗ: для перемещения телескопической стрелы вверх или вниз.

4. Переключатель: для установки автоматического или ручного режима.

5. Кнопка СТАРТ используется при автоматическом режиме и запускает стрелу для забора проб.

6. Кнопка (т.е. воздуходувка) используется в ручном режиме для отбора проб и его дальнейший перенос по шлангу в циклон -  приемник зерна, находящийся в лаборатории.

# РЕЖИМЫ ОТБОРА ПРОБ:

  - Автоматический режим

Для нацеливания аппарата рукав (сам щуп) должен находиться в «верхней позиции»! В ручном режиме поднимите рукав в верхнюю позицию, поверните переключатель влево в автоматический режим AUTO и нажмите на кнопку СТАРТ. Пробоотборник автоматически начнет отбор проб.

  - Ручной режим

Выберите опцию MANUAL (Ручной Отбор), используя Переключатель спуститесь на требуемую глубины и нажмите кнопку BLOWER для отбора проб вручную.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Техническое обслуживание пробоотборника заключается в систематическом внешнем осмотре. При проведении осмотра необходимо проверить:

- целостность составных частей, отсутствие на них коррозии и других повреждений;

- наличие всех деталей крепления и их затяжку;

- наличие маркировки и при необходимости возобновить надписи;

- провести очистку внешних поверхностей составных частей оборудования от пыли и грязи;

- смазку трущихся деталей.

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- Прибор должен храниться в закрытом складском помещении в диапазоне температур от +1о С до

+45о С при относительной влажности воздуха не выше 80% (при +25о С) при отсутствии в окружающей среде агрессивных паров и газов.

- Не допускается хранение под открытым небом или под навесом.

- Прибор должен транспортироваться в упаковке изготовителя.

- Транспортировать прибор можно железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых отапливаемых вагонах и кузовах или авиационным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

- Прибор в упаковке должен быть закреплен в транспортном средстве способом, исключающим перемещение при транспортировке.

- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки ящики с приборами не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

- Изготовитель гарантирует соответствие пробоотборникa G2 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим паспортом.

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи.

- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки или регулировки изделия без предварительного согласия фирмы «Erkaya Erkaya Laboratory Instruments & Flour Improvers » с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности.

- Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив заводской номер на изделии.

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом

- Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в паспорте, без предварительного письменного согласия фирмы

«Erkaya Laboratory Instruments & Flour Improvers»

- Ущерб в результате:

- Неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:

- использование изделия не по назначению или не в соответствии с паспортом;

- установка или эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в стране использования

- случайное или намеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние части изделия.

- Механических повреждений, удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции и иных причин, находящихся вне контроля фирмы «Erkaya Laboratory Instruments & Flour Improvers».

- Пробоотборник предназначен для использования исключительно в целях, указанных в графе "НАЗНАЧЕНИЕ".

- Любое иное применение, выходящее за указанные рамки, или внесение изменений в конструкцию устройства без письменного согласования с изготовителем считается не соответствующим назначению.

- Изготовитель не несет ответственности за убытки, возникающие в результате таких действий. Риск несет исключительно эксплуатирующая организация.

Директор

ООО «Авинрус»                                                                                                      Гейдаров.Н.Х